## АНИОН-4152 иономер-кондуктометр-кислородомер

Специализированный прибор «АНИОН-4152» создан, прежде всего, для нужд теплоэнергетики, поскольку в комплект поставки входит проточная ячейка и сенсор кислорода для определения низких концентраций растворенного кислорода в воде.

Сенсор кислорода с повышенной чувствительностью рекомендовано использовать в водах с содержанием растворенного водорода в концентрациях не превышающих 20 мкг/л.

АНИОН-4152 внесен в Госреестр СИ РФ.

Прибор измеряет параметры:

- активность ионов (pX);

- молярная (М) концентрация ионов (моль/л);

- массовая (С) концентрация ионов (мг/л);

- ЭДС электродных систем (мВ);

- окислительно-восстановительный потенциал Eh (мВ);

- удельная электрическая проводимость (мСм/см);

- общая минерализация в пересчете на NaCl и другие электролиты (г/л);

- концентрация кислорода (%, мг/дм3) ;

- температуры водных сред (°C).

## Особенности

– справка об установках и значений напряжения автономного питания;

– часы и календарь реального времени;

– подсветка дисплея для комфортной работы в условиях недостаточной освещенности;

– автоматическое снятие прибором показаний измерений и сохранение их в блокноте через установленные промежутки времени;

– передача информации на персональный компьютер, управление прибором через персональный компьютер по каналу связи RS-232C;

– комбинированное питание: от сетевого адаптера или автономное.

Потенциометрический канал:

- количество потенциометрических каналов: физических – 1, виртуальных – 0;

- выбор удобной единицы измерения: pХ, мВ, моль/л, мг/л;

- автоматическая маркировка канала химической формулой элемента по введенной молярной массе;

- полуавтоматическая градуировка с запоминанием и хранением параметров от 2 до 6 стандартов. Контроль правильности градуировки по значению крутизны электродной функции (S). Напоминание о градуировке – звуковая и визуальная сигнализация при входе в режим измерения, если прибор не отградуирован или отградуирован только по одной точке;

- автоматическая (отключаемая) температурная компенсация (АТК). Возможность ручного ввода значений температуры;

- допусковый контроль результатов измерения (min/max значения) – звуковая и визуальная сигнализация выхода измеряемого значения за установленные приделы;

- электронный блокнот на 199 групп измерений (pХ + °С) с ручной или автоматической регистрацией данных;

- разъем под ИСЭ – BNC.

Кондуктометрический канал:

- выбор удобной единицы измерения: УЭП (мкСм/см; мСм/см), Солесодержания (мг/дм3, г/дм3);

- градуировка прибора производится раз в год при очередной метрологической поверке;

- автоматическая (отключаемая) температурная компенсация (АТК): приведение результатов измерения к 20 °C или у 25 °C;

- автоматический пересчет УЭП в степень минерализации из списка 30 наименований электролитов;

- электронный блокнот на 199 групп измерений (x + °С) с ручной или автоматической регистрацией данных.

Амперометрический канал:

- выбор удобной единицы измерения: мг/дм3, % насыщения;

- градуировка прибора производится по двум значениям концентрации кислорода – 0% и 100%. Напоминание о градуировке – звуковая и визуальная сигнализация при входе в режим измерения, если прибор не отградуирован или отградуирован только по одной точке;

- автоматическая (отключаемая) температурная компенсация (АТК);

- учет влияния атмосферного давления при градуировке и измерениях с ручным или автоматическим вводом значений со встроенного барометрического датчика (датчик устанавливается в прибор по заказу);

- электронный блокнот на 199 групп измерений (О 2 + °С) с ручной или автоматической регистрацией данных.

## Технические характеристики

| Характеристики |  |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 2000 |
|  |  | дискретность | 1 |
|  |  | погрешность | ± 2 |
|  | pH (pX) | диапазон | -2...14 |
|  |  | дискретность | 0,01 |
|  |  | погрешность | ± 0,02 |
|  | ATK | диапазон | 0...60 °C |
|  |  | погрешность | 0,04 ед. pH |
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,0003...10 |
|  |  | дискретность | 0,0001...0,1 |
|  |  | погрешность | ± 2% |
|  | С NaCl , г/л | диапазон | 0,0002...2 |
|  |  | дискретность | автовыбор |
|  |  | погрешность | ± 1% |
|  | ATK | диапазон | 0...50 °C |
|  |  | погрешность | ± 1% |
| Амперометрический канал | cO 2 | диапазон | 0...20 мг/дм 3 0...200% |
|  |  | дискретность | 0,001 мг/дм 3 0,01 |
|  |  | погрешность |  |
|  |  | от 0 до 2 мг/дм 3 | ± 0,002 |
|  |  | от 2 до 10 мг/дм 3 | ± 0,1 |
|  |  | от 10 до 20 мг/дм 3 | ± 0,2 |
|  |  | от 0 до 20% | ± 0,2 |
|  |  | от 20 до 100% | ± 1 |
|  | ATK | диапазон | 0...50 °C |
|  |  | погрешность | ± 0,1 мг/дм 3 ± 1% |
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
|  |  | дискретность | 0,1 |
|  |  | погрешность | ± 0,3 |
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
|  |  | дискретность | 0,1 |
|  |  | погрешность | ± 0,5 |

Габариты – 220х180х75 мм.

Масса – 0,9 кг.

## Комплект поставки

Базовый:

1. Преобразователь АНИОН 4152.

2. Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1.

3. Проточная ячейка для измерения УЭП.

4. Проточная ячейка для измерения О2.

5. Адаптер питания АС/ДС.

По заказу:

- штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм;

- программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C;

- датчик абсолютного атмосферного давления;

- сенсор кислорода, L=1 м;

- ионоселективные электроды.