# ОАО “Химлаборприбор”

##### БИДИСТИЛЛЯТОР   СТЕКЛЯННЫЙ

##### БС

##### РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### Мб 2.983.038 РЭ

Ноябрь  2010 г.

ВНИМАНИЕ!

## В связи с постоянным совершенствованием конструкции прибора, изменением поставки покупных изделий и материалов, стандартизацией и унификацией возможно некоторое несоответствие текста и рисунков настоящего руководства по эксплуатации фактически поставляемому изделию.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения изделия, правил его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Бидистиллятор стеклянный БС (в дальнейшем бидистиллятор) предназначен для получения дважды дистиллированной воды. Может использоваться в качестве дистиллятора с производительностью 6,5 л/ч.

  - Бидистиллятор предназначен для работы в климатических условиях, соответствующих исполнению УХЛ, категории размещения 4.2 по  ГОСТ 15150-69.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Производительность при температуре охлаждающей                         воды 13 º С, л/ч, не менее                                                                   -  3,2

  - Удельная электрическая проводимость дважды          дистиллированной воды, См/м                                                          -  (2÷5)х10-4

  - Удельный расход электроэнергии, кВт/л, не более       -  1,85

  - Удельный расход охлаждающей воды (при                            температуре tвх=13ºС), л/л, не более                                                 -  25

  - Электрическое питание от сети

трехфазного переменного тока

| напряжением, В | - 220/380 | +10% |
| --- | --- | --- |
|  |  | -15% |

частотой, Гц                                                                 - 50 ± 1

  - Потребляемая мощность, кВА, не более                      -  5,5

  - Давление воды в питающем трубопроводе                  - 2...4 кГ/см.кв.

  - Габаритные размеры, мм, не более:

шкафа                                                                               -  635х455х425

блока управления                                                             -  235х225х96

  - Масса, кг, не более                                                           - 30

  - Вероятность безотказной работы в

течение 1000 ч, не менее                                                                - 0,92

  - Вид обслуживания                                                       - периодический,                                              одним работником

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| гф 5.887.413 | Сосуд испарительный | 2 | Поз.1 рис.1,4 |
| Мб 5.863.060 | Нагреватель (R=52 Ом; P=800Вт) | 3 | Поз.2 рис.1, 5 |
| Мб 5.863.060-01 | Нагреватель (R=55 Ом; P=700Вт) | 3 | Поз.3 рис.1, 5 |
| Мб 5.883.233 | Холодильник | 2 | Поз.4 рис.1, 6 |
| гф 5.157.001 | Задатчик уровня | 2 | Поз.5 рис.1, 7 |
| Мб 6.620.004 | Контактная группа Е7 | 1 | Поз.6 рис.1, 8 |
| Мб 6.620.004-01 | Контактная группа Е8 | 1 | Поз.7 рис.1, 8 |
| Мб 6.620.004-02 | Контактная группа Е10 | 1 | Поз.8 рис.1 |
| гф 7.354.741 | Переходник | 1 | Поз.10 рис.1, 12 |
| гф 6.453.225 | Трубка сливная | 1 | Поз.11 рис.1, 13 |
| Мб 6.272.081-01 | Зажим | 2 | Поз.13 рис.1 |
| Мб 6.272.081-03 | Зажим | 2 | Поз.14 рис.1 |
| Мб 7.396.311 | Кольцо | 6 | Поз.35 в сборе с поз.41 рис.10 |
| гф 8.230.129 | Фланец | 12 | Поз.36 рис.10 |
| гф 8.230.130 | Фланец | 6 | Поз.37 рис.10 |
| гф 8.600.678 | Планка | 12 | Поз.38 рис.10 |
| гф 8.684.070 | Прокладка | 6 | Поз.39 рис.10 |
| гф 6.684.070-01 | Прокладка | 6 | Поз.40 рис.10 |
| гф 8.685.107 | Прокладка | 6 | Поз.41 в сборе с поз.35 рис.10 |
| гф 6.100.011 | Шкаф | 1 | Поз.18…31 в сборе рис.1 |
| гф 3.624.004 | Блок управления | 1 | Поз.17 рис.1 |
|  | Стандартные изделия |  |  |
|  | Винт ГОСТ 17473-80 | 24 | Поз.42 рис.10 |
|  | ВМ4-6gх30.36.04 |  |  |
|  | Гайка ГОСТ 5915-70 | 24 | Поз.43 рис.10 |
|  | М4-6Н.4.04 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |
|  | Трубка медицинская силиконовая ТУ 9436-152-00149535-97 12х2,0 | 13 м | Поз.16 рис.1 |
|  | Шланг однослойный ПВХ Ø11 ТУ 2247-001-34868112-00 | 4 м | Поз.31 рис.1 |
|  | Прочие изделия |  |  |
|  | Датчик потока жидкости FS15LF | 1 | Поз. 9 рис.1, 9 |
|  | Хомут металлический винтовой ø13...23мм | 2 | Поз.15 рис.1 |
| Мб 2.983.038 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | БС |
| гф 3.624.004 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Блок управления |
|  | Комплект сменных частей |  |  |
| гф 6.453.146 | Тройник | 1 | Поз.12 рис.1, 14 |
| гф 7.354.741 | Переходник | 1 | Поз.10 рис.1, 12 |
|  | Прочие изделия |  |  |
|  | Зажим | 3 |  |
|  | Комплект запасных частей |  |  |
| Мб 5.863.060 | Нагреватель (R=52 Ом; P=800Вт) | 1 | Поз.2 рис.1, 5 |
| Мб 5.863.060-01 | Нагреватель (R=55 Ом; P=700Вт) | 1 | Поз.3 рис.1, 5 |

- ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Бидистиллятор работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью нагревателей и последующей конденсации водяного пара холодильниками. В качестве хладагента используется водопроводная вода. После прохождения холодильников подогретая вода поступает на подпитку испаряемой воды в сосуд с нагревателями секции дистилляции.

  - Прибор может быть собран для работы в режиме дистиллятора.

  - Бидистиллятор (рис.1) состоит из испарительно-конденсационной системы, закрепленной в шкафу  и закрытой спереди подвижным защитным экраном из оргстекла, и блока управления.

  - Испарительно-конденсационная система рис.2,3 состоит из двух секций: дистилляции и бидистилляции. Сосуды испарительные поз.1 и холодильники поз.4 одинаковые для обеих секций. В сосуд испарительный секции дистилляции помещаются нагреватели мощностью 800 Вт (с сопротивлением R=52 Ом), в сосуд испарительный секции бидистилляции – нагреватели мощностью 700 Вт (с сопротивлением R=55 Ом).

  - Сосуд испарительный  рис.4 представляет собой цилиндр стеклянный, имеющий вверху патрубок со сферическим шлифом S38 для соединения с холодильником. К торцам сосуда испарительного припаяны тубусы с плоскими шлифами ПШ 32 для установки и крепления нагревателей. Внизу расположен изогнутый тройник с верхней оливой для соединения сосуда испарительного с задатчиком уровня и нижней оливой для соединения с краном слива шлама.

  - Нагреватель рис.5 представляет собой трубку кварцевую с плоским шлифом, внутри которой размещена трубка кварцевая меньшего диаметра с навитым на нее элементом нагревательным.

Внутренняя трубка фиксируется втулкой фарфоровой. На этикетке  указана величина сопротивления спирали нагревателя.

  - Холодильник рис.6  включает в себя змеевик, наружную рубашку охлаждения  и каплеотбойник. Патрубок со сферическим шлифом S38 служит для соединения холодильника с сосудом испарительным, патрубок со сферическим шлифом S19  –  для соединения с переходниками поз.10 рис.3 или с переходником поз.10 и сливной трубкой поз.11 рис.2.

Верхние отводы с оливами предназначены для ввода и вывода охлаждающей воды. В корпусе холодильника имеется отвод, сообщающий его с атмосферой для выравнивания давления в испарителе.

  - Задатчик уровня  рис.7  представляет собой  стеклянный сосуд с отводами, к которому снаружи припаяна трубка для установки контактной группы, а внутри - сбрасывающая трубка, и предназначен для поддержания рабочего уровня воды в сосуде  испарительном рис.2 и 3.

  - Контактная группа рис.8 представляет собой два медных электрода, вставленных в пластмассовую втулку, которая помещается внутрь крышки. С помощью контактных групп контролируется уровень воды в сосудах испарительных и в сосуде для сбора дистиллята (сборный сосуд в комплект поставки не входит).

Контактная группа с маркировкой Е7 устанавливается в задатчик уровня секции дистилляции, с маркировкой Е8 – в задатчик уровня секции бидистилляции, с маркировкой Е10  –  в сосуд сборный.

В рабочем положении контактных групп укороченный электрод должен быть погружен в жидкость на глубину  1,5…3 мм, и торец его должен

находиться на таком же расстоянии от нижней части скошенного края сбрасывающей трубки  задатчика уровня.

Контактная группа секции бидистилляции отключает нагреватели только при падении уровня воды в сосуде испарительном секции бидистилляции. Контактная группа секции дистилляции отключает нагреватели в обоих сосудах испарительных в случае падения уровня воды в сосуде секции дистилляции. Третья контактная группа отключает обе испарительные секции при достижении установленного уровня воды в сосуде сборном.

  - Датчик потока жидкости поз.9 рис.1,2,3 представляет собой У-образный тройник со встроенной поплавковой контактной группой. Нижний патрубок соединяется с подводящим воду трубопроводом, а верхний патрубок – с холодильником секции бидистилляции. Датчик предназначен для отключения нагревателей  при отключении подачи водопроводной воды или ослаблении напора потока ниже установленного.

  - Шкаф  рис.1 сварен из металлических уголков. Спереди находится панель поз.18 со штуцерами поз.19 для подвода и сброса охлаждающей воды, кранами для слива шлама поз.20, отверстиями для вывода шлангов слива дистиллята или бидистиллята и прозрачный защитный экран поз.30. Внутри шкафа расположена  подставка поз.21 и скоба поз.22  для крепления сосудов испарительных, клеммники поз.23 закрыты крышками поз.24 и  предназначены  для подключения нагревателей. Две планки поз.25 и скобы поз.26(Рис.1,8) служат для установки задатчиков уровня. Держатели поз.27, установленные в муфтах поз.28, предназначены для крепления холодильников.

- МАРКИРОВКА

  - На шкафу бидистиллятора должна быть помещена табличка металлическая по ГОСТ 12971-67, содержащая следующую информацию:

      - товарный знак предприятия-изготовителя;

      - наименование бидистиллятора;

      - обозначение ТУ 25-11.1592-81;

      - год выпуска.

  - Маркировка транспортной тары производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.

- УПАКОВКА

  - Сосуды испарительные и холодильники должны быть закреплены в держателях шкафа, который помещается в коробку из картона гофрированного ГОСТ 7376-89.

  - Нагреватели, стеклянные детали и детали металлические должны быть помещены в пакеты из пленки воздушно-пузырчатой трехслойной по ТУ-2245-006-18425183-2001 и уложены в коробки из картона гофрированного  ГОСТ 7376-89.

  - Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность деталей бидистиллятора при транспортировании и хранении.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - При сборке бидистиллятора и работе с ним следует соблюдать требования техники безопасности при монтаже и эксплуатации стеклянной аппаратуры.

  - Запрещается работать с незаземленным бидистиллятором. Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.

  - Не  производить ремонт бидистиллятора, включенного в сеть.

  - Не  работать с бидистиллятором без защитного экрана.

  - Не разбирать бидистиллятор до полного его остывания.

  - Не снимать нагреватели до момента полного слива воды из сосудов  испарительных.

  - Не включать бидистиллятор в работу при давлении в водопроводной сети менее 2 кг/см2.

Примечание. Не допускайте засорение шламом отводов задатчиков уровня и отводов тройников сосудов испарительных. Понижение уровня воды в

сосудах испарительных ниже установленного приведет к разрыву сосудов и нагревателей.

  - При применении моющего средства (любого от накипи и ржавчины) для  очистки испарительных сосудов бидистиллятора необходимо соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые для этого средства.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Проверить все стеклянные детали бидистиллятора на целостность, промыть их органическим растворителем (ацетоном, этиловым спиртом и т.п.)или хромовой смесью, соблюдая правила проведения работ с данными веществами, просушить и   нанести на поверхность шлифов тонкий слой  вазелина медицинского ГОСТ 3582-84.

  - Установить бидистиллятор в отапливаемом помещении, желательно в непосредственной близости к водопроводному крану и канализационному  сливу. Прибор должен быть установлен  горизонтально. Положение сливных шлангов должно обеспечить беспрепятственный слив воды самотеком. Следить за тем, чтобы был перепад высоты между вводом и сливом воды не менее 0,5 м.

  - Схемы возможных вариантов сборки и применения бидистиллятора приведены на рис.2 и 3.

  - Сборка прибора в качестве бидистиллятора  рис.2

    - Снять со шкафа рис.1 защитный экран поз.30, стенки боковые поз.29, скобу поз.22, вынуть сосуды испарительные поз.1, снять крышки поз.24, закрывающие клеммники поз.23, при необходимости вынуть из муфт поз.28 держатели поз.27 с холодильниками.

    - Произвести сборку сосудов испарительных с нагревателями в соответствии с рис.10.

      - Надеть прокладку резиновую поз.39 на тубус с плоским шлифом сосуда испарительного поз.1;

      - Надеть прокладку резиновую поз.40 на короткий конец нагревателя поз.2 и поз.3;

      - Надеть прокладку фторопластовую поз.41 в сборе с резиновой прокладкой поз.35 на длинный конец нагревателя поз.2 и поз.3;

      - Вставить нагреватель поз.2 и поз.3  в сосуд испарительный поз.1;

      - Надеть фланец  поз.37 на короткий конец нагревателя поз.2 и поз.3;

      - Вставить  винт поз.42 в одно из отверстий фланца поз.37;

      - Надеть на конец винта фланец  поз.36;

      - Надеть на конец винта  планку поз.38;

      - Навернуть гайку поз.43 не затягивая;

      - Повторить п.п.2.2.4.2.6 – 2.2.4.2.9 для каждого из четырех винтов;

      - Выровнять  фланцы поз.36, поз.37 и планку поз.38 относительно друг друга и стянуть гайками все уплотняющие детали;

      - Собрать указанным выше способом все нагреватели, вставить их в сосуды испарительные параллельно горизонтальной оси сосуда.

Примечание:  Сосуд испарительный секции дистилляции собрать с тремя нагревателями мощностью Р=800Вт и сопротивлением R=52 Ом,  указанным на этикетке, а сосуд испарительный секции бидистилляции  –  с тремя нагревателями мощностью P=700Вт и сопротивлением R=55 Ом, указанным на этикетке.

    - Проверить сосуды испарительные на герметичность, для этого заткнуть отверстия нижнего тройника, залить водой. При обнаружении, течь устранить.

    - Установить испарительные сосуды поз.1  в подставку поз.21 рис.1 шкафа так, чтобы сосуд испарительный с нагревателями R=52 Ом находился у задней стенки, а сосуд испарительный с нагревателями R=55 Ом – у передней стенки, закрепить их скобой поз.22. Сосуды должны быть выставлены в горизонтальном положении.

    - Соединить холодильники с соответствующими сосудами испарительными с помощью шлифов сферических и закрепить зажимами поз.14 рис.1.

    - Соединить трубкой силиконовой (в дальнейшем трубкой) длиной 300 мм рис.2 и рис.3 верхнюю оливу тройника сосуда испарительного поз.1 и боковой, наклонный отвод задатчика  уровня.

Примечание: 1 Здесь и далее при сборке стеклянных деталей с силиконовыми     трубками смачивать трубки водой.

2 Длина трубок указана ориентировочно ±10мм и уточняется по месту при сборке бидистиллятора.

    - Повторить п.2.2.4.6 для второго сосуда испарительного и второго задатчика  уровня.

    - Зафиксировать задатчики уровня на планках поз.25 скобами поз.26 рис.8, установив их таким образом, чтобы нижний край косого торца внутренней сбрасывающей трубки задатчика был выше трубок нагревателей на 5мм-10мм рис.11.

    - Соединить нижнюю оливу тройника сосуда испарительного поз.1 рис.2 секции дистилляции с внутренним штуцером крана для слива шлама обозначенного «Д» поз.20 рис.1 трубкой длиной 500мм рис.2 и рис.3.

    - Соединить нижнюю оливу тройника сосуда испарительного поз.1 рис.2 секции бидистилляции с внутренним штуцером крана для слива шлама обозначенного «БД» поз.20 рис.1 второй трубкой длиной 500мм рис.2 и рис.3.

    - Соединить нижний отвод задатчика уровня секции дистилляции с внутренним концом штуцера канализации поз.19 рис.1 обозначенного «Д» трубкой длиной 320мм рис.2 и рис.3  .

    - Соединить нижний отвод задатчика уровня секции бидистилляции с внутренним концом штуцера канализации поз.19 рис.1 обозначенного «БД» трубкой  длиной 400мм рис.2 и рис.3  .

    - Соединить выводы нагревателей с клеммниками поз.23 рис.1 в соответствии с электромонтажным чертежом рис.15.

    - Закрыть клеммники крышками поз.24 рис.1.

    - Соединить трубкой длиной 450 мм рис.2 и рис. 3 боковой, прямой отвод задатчика уровня секции дистилляции, с выходной трубкой холодильника секции дистилляции.

    - Надеть трубку длиной 600 мм рис.2 на внутренний конец штуцера поз.19 рис.1  на передней панели  с надписью «ВОДОПРОВОД» и закрепить винтовым хомутом.

    - Соединить второй конец этой трубки с нижним концом датчика потока жидкости поз.9 рис.2.

    - Соединить верхний конец датчика потока жидкости с входной трубкой холодильника секции бидистилляции трубкой длиной 150 мм.

    - Соединить трубкой длиной 400 мм рис.2 оливу трубки сливной поз.11 рис.2 с боковым, прямым отводом задатчика уровня секции бидистилляции.

    - Соединить трубкой длиной 600 мм рис.2 выходную трубку холодильника секции бидистилляции с входной трубкой холодильника секции дистилляции.

    - Соединить трубку сливную поз.11 рис.1, с нижним патрубком холодильника секции дистилляции с помощью шлифа сферического и закрепить соединение зажимом поз.13.

    - Соединить переходник поз.10 рис.1 с холодильником секции бидистилляции с помощью шлифа сферического и закрепить соединение зажимом поз.13.

    - Надеть трубку длиной 800 мм рис.2 на переходник поз.10. Второй конец трубки пропустить через отверстие в передней панели  с надписью «БИДИСТИЛЛЯТ» и опустить в сборный сосуд.

    - Установить контактные группы поз.6,7 рис.1,2,3 в задатчики уровня.    Контактную группу с маркировкой Е7 установить в задатчик уровня секции дистилляции, а с маркировкой Е8 – секции бидистилляции. Убедиться в том, что торцы коротких электродов находятся ниже нижнего края косого среза сбрасывающей трубки задатчиков уровня. При необходимости установить электроды согласно рис.8.

    - Надеть трубку (длина трубки определяется  потребителем и в дальнейшем не указывается) на наружный конец штуцера поз.19 рис.1, обозначенного «ВОДОПРОВОД», закрепить винтовым хомутом и соединить с водопроводной сетью.

    - Соединить трубками наружные концы штуцеров поз.19 рис.1, обозначенных «КАНАЛИЗАЦИЯ» с канализацией.

    - Соединить шлангами ПВХ поз.31 рис.1 наружные штуцера кранов поз.20 рис.1, обозначенных  «СЛИВ ШЛАМА» с канализацией.

    - Закрыть шкаф боковыми стенками поз.29 рис.1 и вставить экран защитный поз. 30.

  - Соединить шкаф с блоком управления поз.17 рис.1 с помощью кабеля со штепсельным разъемом.

  - Заземлить бидистиллятор.

  - Сборка прибора в качестве дистиллятора  рис.3

Примечание. При работе БС в качестве дистиллятора обе секции прибора работают в режиме дистилляции. Сборка БС в качестве дистиллятора рис.3 отличается от сборки БС в качестве бидистиллятора тем, что устанавливается второй переходник поз.10 (вместо трубки сливной  поз.11)с трубкой длиной 800мм.

Снимается трубка, соединяющая верхний конец датчика потока жидкости с входной трубкой холодильника секции бидистилляции (длина  150 мм). На ее место устанавливаются  трубки, которые соединяют тройник поз.12:

      - с верхним концом датчика потока жидкости  длиной 70 мм;

      - с входной трубкой холодильника секции бидистилляции длинной 80 мм.

Трубка длинной   600 мм, соединенная с входной трубкой холодильника секции дистилляции отсоединяется от выходной трубкой холодильника секции бидистилляции  и присоединяется к боковому отводу тройника поз.12.

Трубка длиной 400 мм, присоединенная к боковому, прямому отводу задатчика уровня секции бидистилляции, присоединяется к выходной трубке холодильника секции бидистилляции.

    - Выполнить п.п. 8.4.1- 8.4.17.

    - Соединить верхний конец датчика потока жидкости с тройником поз.12 рис.3 трубкой длиной 70 мм.

    - Соединить трубкой длиной 80 мм второй  отвод  тройника поз.12 рис.3  с входной трубкой холодильника  секции бидистилляции.

    - Соединить трубкой длиной 600 мм третий боковой отвод тройника поз.12 с входной трубкой холодильника  секции дистилляции.

    - Соединить трубкой длиной 400 мм выходную трубку холодильника секции бидистилляции с боковым, прямым отводом задатчика уровня секции бидистилляции.

    - Выполнить п.п. 8.4.22 - 8.4.23.

    - Соединить второй переходник поз.10 рис.3, с нижним патрубком холодильника секции дистилляции с помощью шлифа сферического и закрепить соединение зажимом поз.13 рис.1.

    - Надеть трубку длиной 800 мм на переходник поз.10. Второй конец трубки пропустить через отверстие в передней панели  с надписью «ДИСТИЛЛЯТ» и опустить в сборный сосуд.

    - Выполнить п.п. 8.4.24 - 8.4.28,  8.5,  8.6.

    - Подключить бидистиллятор с помощью кабеля с вилкой к электросети трехфазного переменного тока напряжением 220/380 В частотой 50 Гц.

    - Включить блок управления бидистиллятора, нажав клавишу «Сеть», при этом  засветится индикатор «Вкл».

    - Включить подачу охлаждающей воды в систему и обеспечить беспрепятственный слив ее в канализацию. После заполнения испарительного сосуда секции дистилляции  установить уровень воды на 5-10 мм выше нагревателей с помощью задатчика уровня поз.5 рис. 1. Необходимо сместить задатчик вверх или вниз и установить нижнюю часть скошенного края сбрасывающей трубки на заданный уровень воды над нагревателями, оба электрода контактной группы Е7 рис.8 должны быть замкнуты. При этом подаётся электрическое напряжение на нагреватели секции дистилляции и на панели блока управления светится индикатор «Дистилляция». Дистиллированная вода из секции дистилляции по сливной трубке поз.11 рис.2 будет поступать в испарительный сосуд секции бидистилляции.

    - После заполнения испарительного сосуда секции бидистилляции произвести регулировку уровня воды в сосуде бидистилляции с помощью соответствующего задатчика уровня аналогично п. 2.3.3. При замыкании электродов контактной группы Е8 подается напряжение на нагреватели и засветится индикатор «Бидистилляция».

    - Установить оптимальный расход охлаждающей воды следующим образом:

- как только вода в испарительном сосуде секции дистилляции начнет кипеть, необходимо изменить расход воды так, чтобы пар начал выходить через воздуховыпускное отверстие отвода сообщения с атмосферой холодильника секции дистилляции. Не допускается полностью прекращать подачу воды.

- медленно  увеличить расход  до достижения такого значения, при котором прекратится выход пара через воздуховыпускное отверстие. В результате этого установится оптимальный расход воды.

  - Проверка работы блока управления и контактных групп:

    - Замкнуть электроды контактной группы Е10, при этом должны отключиться нагреватели в обеих секциях, а на блоке управления погаснут индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ». Разомкнуть электроды Е10, при этом включатся нагреватели в обеих секциях и на блоке управления засветятся индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ»;

    - прекратить подачу водопроводной воды в бидистиллятор, при этом должны отключиться нагреватели и на блоке управления погаснуть индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ».

    - включить подачу воды - в соответствии с п.2.3.2  должны включиться нагреватели в обеих секциях и засветиться индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ» на блоке управления.

    - извлечь контактную группу Е7 из задатчика уровня рис.1, при этом нагреватели обеих секций должны отключиться  и индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ» на блоке управления погаснуть. Установить контактную группу Е7 в задатчик уровня, должны включиться  нагреватели в обеих секциях и засветиться индикаторы «ДИСТИЛЛЯЦИЯ» и «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ» на блоке управления;

    - извлечь контактную группу Е8 из задатчика уровня рис.1, при этом должны отключиться нагреватели секции бидистилляции и погаснуть индикатор «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ» на блоке управления.

    - установить контактную группу Е8 в задатчик уровня – включатся нагреватели секции бидистилляции и засветится индикатор «БИДИСТИЛЛЯЦИЯ» на блоке управления.

  - Если все соответствует данным рекомендациям – прибор готов к работе.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Включить блок управления бидистиллятора, нажав кнопку  «Сеть», при этом засветится индикатор «Вкл».

  - Включить подачу охлаждающей воды, отрегулировав напор аналогично п. 8.7.12.

  - Установить (если это необходимо) контактную группу Е10 поз.8 рис.1 на край сборного сосуда.

  - После окончания работы выключить бидистиллятор, нажав клавишу «СЕТЬ» блока управления.

  - Отключить подачу охлаждающей воды.

Примечание. При первом пуске прибора необходимо проработать один час и полученный бидистиллят удалить.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Бидистиллятор должен обслуживаться обученным персоналом.

Ежедневно по окончании работы производить слив шлама:

- из сосуда испарительного секции дистилляции, при использовании прибора в качестве бидистиллятора;

- из обоих сосудов испарительных, при использовании прибора в качестве дистиллятора.

  - Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять техническое состояние бидистиллятора. При обнаружении течи и других неисправностей проводить их устранение.

  - Не допускать сильного загрязнения сосудов ржавчиной и накипью, так как они ухудшают качество дистиллированой воды. Очистку сосудов от ржавчины производить по мере их образования.

Примечание.  Для предотвращения сильного загрязнения испарительных сосудов необходимо применять водяной фильтр.

  - Очистка бидистиллятора работающего в режиме бидистилляции (промывка сосуда  секции дистилляции) Рис.2.

    - Вынуть контактные группы из задатчиков уровня;

    - Снять трубку длиной 150мм с входного отвода холодильнтка секции бидистилляции;

    - Соединить трубку склянки с тубусом (в комплект поставки не входит) с входным отводом холодильника секции бидистилляции и зажать  зажимом;

    - Зажать трубку длиной 320мм слива воды в канализацию секции дистилляции зажимом;

    - Залить в склянку с тубусом моющий раствор и установить ее выше шкафа бидистиллятора на дополнительной подставке (штативе). Ослабить зажим на трубке склянки с тубусом, при этом моющий раствор самотеком начинает заполнять холодильники и сосуд испарительный секции дистилляции;

    - Следить за уровнем моющего раствора в испарительном сосуде секции дистилляции и зажать зажимом трубку склянки с тубусом, когда уровень раствора не дойдет до верха сосуда  ~20мм;

    - Следить за процессом взаимодействия накипи с моющим раствором до полного его прекращения и  контролировать качество очистки визуально (при недостаточной очистке, после слива раствора, процесс повторить);

    - Слив раствора из сосуда секции дистилляции производить, открыв кран слива шлама обозначенного «Д» и опустив шланг, сходящий с него в специально подготовленный сосуд;

    - Использованный моющий раствор утилизировать;

    - После промывки моющим раствором демонтировать склянку с тубусом, отсоединив ее трубку от входного отвода холодильника секции бидистилляции, присоединить водопроводную трубку 150мм, снять зажим  с трубки длиной 320мм слива воды в канализацию  и промыть водопроводной водой систему от остатков моющего раствора;

    - Вставить контактные группы в задатчики уровня;

    - Ввести в работу бидистиллятор, выполнив п.2.4.1, 2.4.3;

    - Дать прибору отработать один час, полученный бидистиллят удалить.

  - Очистка бидистиллятора, работающего в режиме дистилляции (промывка сосудов секции дистилляции и секции бидистилляции) Рис.3.

    - Выполнить п.10.4.1;

    - Снять трубку длиной 70 мм с входного отвода тройника поз.12;

    - Соединить трубку склянки с тубусом (в комплект поставки не входит) с входным отводом тройника;

    - Зажать зажимами трубки  слива воды в канализацию  длиной 400 мм секции бидистилляции и  длиной 320мм секции дистилляции;

    - Залить в склянку с тубусом моющий раствор и установить ее выше шкафа бидистиллятора на дополнительной подставке (штативе). Ослабить зажим на трубке склянки с тубусом, при этом моющий раствор самотеком начинает заполнять холодильники и сосуды испарительные секций бидистилляции и дистилляции;

    - Выполнить п.п.10.4.6, 10.4.7;

    - Слив раствора из испарительных сосудов  производить, открыв краны слива шлама  и опустив шланги, сходящие с них в специально подготовленный сосуд;

    - Выполнить п.10.4.9;

    - После промывки моющим раствором демонтировать склянку с тубусом, отсоединив ее трубку от входного отвода тройника, присоединить водопроводную трубку 70 мм, снять зажимы  слива воды в канализацию длиной 400 мм и 320 мм и промыть водопроводной  водой систему от остатков моющего раствора;

    - Выполнить п.п.10.4.11 - 10.4.13.

- ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При включенном блоке управления не светится индикатор «дистилляция», «бидистилляция», а вода из водопровода поступает. (индикатор «Вкл» светится) При работе бидистиллятор «парит» При работе бидистиллятора не светится индикатор «бидистилляция» При работе бидистиллятора слышен стук в блоке управления | 1 Заполнилась сборная емкость. 2 Разомкнуты контакты датчика потока жидкости от малого напора воды или засорения. 1 Недостаточный напор воды . 2 Не обеспечивается слив воды в канализацию самотеком. Недостаточный уровень воды в сосуде секции бидистилляции. При слабом напоре воды или наличии в ней воздушных пузырьков происходит частое включение и отключение магнитных пускателей в блоке управления | 1 Освободить сборную емкость от дистиллята. 2 Увеличить подачу воды или прочистить датчик. 1 Увеличить подачу воды из водопровода. 2 Устранить пережатие трубок. Обеспечить самотек воды из шлангов «Канализация» 1 Проверить исправность нагревателей ступени дистилляции. При обнаружении неисправности устранить её. 2 Большой слой накипи на нагревателях ступени дистилляции. Очистить систему от накипи. Увеличить подачу воды из водопровода и принять меры к удалению воздушных пузырьков. |

Примечание. Возможные неисправности блока управления указаны в     руководстве по эксплуатации на блок управления гф 3.624.004.

- ХРАНЕНИЕ

  - Бидистиллятор необходимо хранить в помещении при температуре от 0 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

  - Защищать бидистиллятор от воздействия прямых солнечных лучей, нефтепродуктов и других веществ, разрушающе действующих на резину.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Бидистиллятор может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта, при температуре от минус 35º до плюс 50ºС.

  - При транспортировании бидистиллятора  в условиях отрицательных температур перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных рабочих условиях в течение 4 часов.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Бидистиллятор стеклянный БС соответствует требованиям ТУ 25-11.1592-81

и признан годным  для эксплуатации.

Подпись лиц ответственных за приемку

М.П.                                                Дата  выпуска

- ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бидистиллятора стеклянного БС требованиям ТУ 25-11.1592-81 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.

141600, г. Клин Московской обл., ул.Папивина, 3,  ОАО «Химлаборприбор»

Телефон: (49624) 2-03-85

Факс:       (49624)  2-35-48,  5-84-52

- СОБЫЕ ОТМЕТКИ

| Выполненные работы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |