## ИВА-10М гигрометр автономный

Гигрометр «ИВА-10М» предназначен для измерения влажности элегаза, воздуха, азота, инертных и других неагрессивных газов, применяемых в различных технологических процессах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

ИВА-10М зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ.

Области применения ИВА-10М:

- измерение влажности элегаза в элегазовом электротехническом оборудовании;

- оборудование осушки воздуха и технологических газов, глубокая осушка;

- контроль процессов сушки продукции.

Гигрометр ИВА-10М состоит из корпуса со съемной откидной крышкой (кейса) в котором под лицевой панелью размещены пробоотборное устройство, измерительный преобразователь влажности и температуры, схема обработки сигналов и индикации, аккумулятор.

Пробоотборное устройство гигрометра обеспечивает регулирование расхода газа через камеру с измерительным преобразователем влажности и температуры в широком диапазоне входных давлений. Пневматическая схема пробоотборного устройства содержит быстроразъемный входной штуцер, входной вентиль, проточную камеру с измерительным преобразователем влажности и температуры, датчик давления в камере, выходной вентиль, датчик расхода газа и выходной штуцер. Пробоотборное устройство рассчитано для эксплуатации при максимальном рабочем давлении до 10 бар изб.

## Особенности

Гигрометр ИВА-10М представляет собой автономный, цифровой прибор, выполненный в переносном кейсе со съемной крышкой. Имеет сенсорный цветной дисплей. Рассчитывает температуру точки росы (инея), массовую концентрацию и объемную долю влаги на основе измеренных значений относительной влажности и температуры.

В области отрицательных температур гигрометр индицирует относительную влажность газа надо льдом и температуру точки инея.

ИВА-10М имеет функцию голосовых подсказок при выполнении измерений.

Для повышения наглядности процесса установления показаний в гигрометре предусмотрен графический режим индикации, в котором на индикатор выводится динамический график зависимости измеряемой точки росы (инея) от времени с возможностью его детализации.

Гигрометр содержит часы и внутреннюю память, в которую протоколируются результаты измерений. Интервал записи от 5 мин до 12 часов. Запись в память во включенном состоянии осуществляется с интервалом 1 мин. ИВА-10М сохраняет результаты более 200000 измерений.

Прибор снабжен цифровым выходом, позволяющим взаимодействовать с ПК по USB-интерфейсу. Программное обеспечение, поставляемое с гигрометром, позволяет считывать результаты измерений на ПК.

Питание гигрометра осуществляется от встроенного аккумулятора. Время непрерывной работы не менее 6 часов.

Величина абсолютной погрешности измерения относительной влажности зависит от условий эксплуатации гигрометра. Для устранения влияния дрейфа градуировочной характеристики на точность измерений низких значений относительной влажности в гигрометре ИВА-10М применена технология автокоррекции дрейфа характеристик сенсора, не требующая использования образцовых парогазовых смесей. Основным условием проведения процедуры автокоррекции являются стабильность влажности газа в процессе ее выполнения, при относительной влажности газа менее 10%.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры точки росы (инея) *, °С | -60...43 |
| Диапазон измерения избыточного давления**, МПа | от 0 до 1(от 0 до 20) |
| * - в диапазоне измерений влажности газа от минус 60 до 0 гигрометр выводит на инди-катор значения влажности в единицах температуры точки инея; в диапазоне измерений влажности газа от 0 до плюс 43 гигрометр выводит на индика-тор значения влажности в единицах температуры точки росы. ** - оговаривается при заказе гигрометра |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры точки росы (инея) при температуре газа 23°С в диапазоне измерений от минус 60°С точки инея до плюс 20°С точки росы, °С | ±2 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений избыточного давления*: |  |
| - в диапазоне от 0 до 1 МПа не более, МПа | ±(0,001+0,02Р**) |
| - в диапазоне от 0 до 16 МПа не более, МПа | ±(0,01+0,02Р**) |
| *- после выполнения установки «0»; **- Р- измеренное значение избыточного давления в МПа. |
| Пределы дополнительной погрешности измерения избыточного давления, вызванной изменением температуры измеряемой среды в рабочем диапазоне температур, не превышает 0,5 от основной допускаемой погрешности. |
| Постоянная времени измерений, мин. | 5 |
| Габаритные размеры гигрометра, мм (не более) | 270х360х200 |
| Масса, кг, не более | 7 |
| Рабочие условия применения гигрометра: |  |
| - температура, °С | 0...50 (-15...50)* |
| - относительная влажность, % | до 95 % при 35 °С |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
| * - оговаривается при заказе гигрометра |
| Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора, час, не менее | 6 |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |