# АНИОН-4151 иономер-кондуктометр-кислородомер

Комбинированные многоканальные анализаторы серии «АНИОН 4151» являются самой универсальной моделью серии АНИОН. Сочетает в себе достоинства 3-х приборов - кислородомера, кондуктометра, термометра.

АНИОН 4151 применяется в службах химводоподготовки и предназначен для измерения:

- активности ионов (рХ);

- ЭДС электродных систем;

- окислительно-восстановительного потенциала (Eh);

- молярной и массовой концентрации ионов;

- удельной электрической проводимости (УЭП), солесодержания в пересчете на СNaCl;

- концентрации растворенного кислорода;

- температуры водных растворов.

Все приборы АНИОН проходят поверку в НЦСМ.

Гарантийный срок - 2 года.

## Особенности

- информативный подсвечиваемый графический дисплей с одновременным отображением значений основного параметра и температуры;

- контроль правильности градуировок;

- регистрация, хранение и просмотр результатов измерений и данных о градуировке;

- автоматическая температурная компенсация (к °20 °C или к °25 °C);

- часы и календарь реального времени;

- автоматическое снятие прибором показаний измерений и сохранение их в блокноте через заданные интервалы времени;

- передача информации на ПК, управление прибором через персональный компьютер по каналу связи RS-232C;

- питание как от сети, так и автономное;

- 3 физических потенционометрических канала;

- выбор удобной единицы измерения: pХ, мВ, моль/л, мг/л;

- автоматическая маркировка канала химической формулой элемента по введенной молярной массе;

- полуавтоматическая градуировка с запоминанием и хранением параметров от 2 до 6 стандартов.

- правильность градуировки контролируется по значению крутизны электродной функции (S);

- напоминание о градуировке с помощью сигнализации при входе в режим измерения, в случае, если прибор не отградуирован или отградуирован только по одной точке;

- автоматическая (отключаемая) температурная компенсация (АТК), значения температуры можно вводить вручную;

- контроль выхода результатов измерения за установленные пределы (min/max значения) с помощью сигнализации;

- электронный блокнот на 199 групп измерений (pХ + °С) с ручной или автоматической регистрацией данных;

- разъем под ИСЭ - BNC;

- выбор удобной единицы измерения: УЭП (мкСм/см; мСм/см), солесодержания (мг/дм3, г/дм3);

- градуировка прибора производится раз в год при очередной метрологической поверке;

- автоматический пересчет УЭП в степень минерализации из списка 30 наименований электролитов;

- в электронном блокноте можно записать 199 групп измерений с ручной или автоматической регистрацией данных

- градуировка прибора производится по двум значениям концентрации кислорода - 0% и 100%. Напоминание о градуировке - звуковая и визуальная сигнализация при входе в режим измерения, если прибор не отградуирован или отградуирован только по одной точке;

- учет влияния атмосферного давления при градуировке и измерениях с ручным или автоматическим вводом значений со встроенного барометрического датчика (датчик устанавливается в прибор по заказу).

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 2000 |
|  |  | дискретность | 1 |
|  |  | погрешность | ± 2 |
|  | pH (pX) | диапазон | -2...14 |
|  |  | дискретность | 0,01 |
|  |  | погрешность | ± 0,02 |
|  | ATK | диапазон | 0...60 °C |
|  |  | погрешность | 0,04 ед. pH |
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
|  |  | дискретность | 0,0001...0,1 |
|  |  | погрешность | ± 2% |
|  | С NaCl , г/л | диапазон | 0,0005...20 |
|  |  | дискретность | автовыбор |
|  |  | погрешность | ± 3% |
|  | ATK | диапазон | 0...50 °C |
|  |  | погрешность | ± 1% |
| Амперометрический канал | cO 2 | диапазон | 0...20 мг/дм3 0...200% |
|  |  | дискретность | 0,01 мг/дм 3 0,1% |
|  |  | погрешность |  |
|  |  | от 0 до 10 мг/дм 3 | ± 0,1 |
|  |  | от 10 до 20 мг/дм 3 | ± 0,2 |
|  |  | от 0 до 20% | ± 0,2 |
|  |  | от 20 до 100% | ± 1 |
|  | ATK | диапазон | 0...50 °C |
|  |  | погрешность | ± 0,1 мг/дм 3 ± 1% |
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
|  |  | дискретность | 0,1 |
|  |  | погрешность | ± 0,3 |
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
|  |  | дискретность | 0,1 |
|  |  | погрешность | ± 0,5 |

## Комплект поставки

Базовый комплект поставки:

- преобразователь АНИОН 4151;

-комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1;

-адаптер питания АС/ДС.

Рекомендуемый комплект по заказу:

-штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм;

-программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C;

-датчик абсолютного атмосферного давления;

-сенсор кислорода, L=1 м;

-ионоселективные электроды.