## ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ манометры виброустойчивые

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие виброустойчивые «ДМ8008-ВУ», «ДВ8008-ВУ», «ДА8008-ВУ» (ТУ 4212-003-42368375-01) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.

Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диапазоны показаний приборов: |  |
| ДМ8008-ВУ | от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 |
| ДВ8008-ВУ | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА8008-ВУ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности прибора | 1,5 |
| Степень защиты | IP54 |
| Масса | не более 0,9 кг. |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Материалы деталей: |  |
| - корпус | алюминиевый сплав |
| - стекло | оконное |
| - трубчатая пружина | медный сплав, железо-никелевый сплав* |
| - держатель | медный сплав, сталь* |
| - механизм | бронза, нержавеющая сталь* |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 - по умолчанию приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до 60 °С) Т2 - по заказу приборы имеют исполнение Т2 (диапазон рабочих температур -50 до 60 °С) |

Примечание: * - Детали прибора производятся из разных материалов.

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2 ), МПа (свыше 9кгс/см2).

Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008).

Варианты исполнения:

- с радиальным штуцером без фланца;

- с осевым штуцером без фланца;

- с мембранным разделителем двух исполнений, отличающихся способом присоединения к месту отбора давления.

Измеряемая среда:

-//- - по умолчанию жидкость, пар, газ, в том числе пропан бутан;

«кислород» - по заказу исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода;

«ацетилен» - по заказу исполнение для измерения давления ацетилена.

Резьба присоединительного штуцера:

-//- - по умолчанию метрическая резьба М20х1,5-8g;

G1/2-B - по заказу дюймовая резьба;

R1/2 - по заказу коническая резьба.

Технологическая черта на шкале:

-//- - по умолчанию без черты;

«черта» - по заказу нанесение технологической черты на циферблат (в примечании к заказу обязательно укажите на какой отметке).

Демпфер для гашения пульсирующего давления:

-//- - по умолчанию приборы поставляются без демпфера до 16 кгс/см2 включительно и с демпфером свыше 25 кгс/см2 включительно;

демпфер - по заказу демпфер устанавливается прибор с любым диапазоном показаний.

Заводской номер:

-//- - по умолчанию приборы поставляются без заводского номера;

Ном. - по заказу приборы изготавливаются с заводским номером.

Пломбировка:

-//- - по умолчанию приборы поставляются без пломбы;

Пл - пломбирование приборов производится по требованию заказчика.

Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии с МИ 2124-90.

Межповерочный интервал – 1 год.

## Чертеж

ДМ8008-ВУ - радиальное расположение штуцера без фланца

ДМ8008-ВУ - присоединительный штуцер

ДМ8008-ВУ - осевое расположение штуцера без фланца

С мембранным разделителем - исполнение I

С мембранным разделителем - исполнение II