ИВА-6Б2 термогигрометр

Термогигрометр ИВА-6Б2 предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в жилых, складских и производственных помещениях, в свободной атмосфере, а также для измерения влагосодержания неагрессивных технологических газов.

Термогигрометр ИВА-6Б2 может применяться:

- для измерения параметров микроклимата производственных помещений и испытательных лабораторий, складских помещений;

- для контроля параметров микроклимата в чистых производственных помещениях фармацевтической и электронной промышленности;

- для контроля влажности воздуха в полиграфической промышленности;

- для контроля влажности в расстоечных шкафах на хлебопекарных предприятиях;

- в камерах сушки колбас;

- в текстильной промышленности;

- в системах безопасности атомных электростанций;

- в системах вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений;

- в системах метеонаблюдения;

- в оборудовании осушки воздуха и технологических газов, в т.ч. глубокой осушки;

- для контроля процессов сушки и хранения продукции.

Термогигрометр ИВА-6Б2 состоит из блока индикации и измерительных преобразователей влажности и температуры типа ДВ2ТСМ.

На светодиодном дисплее термогигрометра одновременно высвечиваются текущие значения температуры и влажности воздуха измеряемого канала.

Измеренное значение влажности газа может представляться в различных единицах:

- относительная влажность (%),

- массовая концентрация влаги (г/м3),

- точка росы/инея (ºС).

Преобразователи подключаются параллельно общим двухпроводным кабелем по цифровому интерфейсу mForLAN протоколу ModBus с общей длиной линии связи до 300м.

К блоку индикации термогигрометра может быть подключено до 4-х измерительных каналов, каждый из которых может включать измерительный преобразователь влажности и температуры ДВ2ТСМ (сетевые номера устройства от 1 до 4).

Термогигрометр  имеет два релейных выхода (5А, ~220В) с программируемыми порогами срабатывания по задаваемому измерительному каналу.

При наличии в термогигрометре нескольких измерительных каналов можно настроить релейный выход на работу по одному из них или по нескольким сразу. При работе релейного выхода с несколькими измерительными каналами возможны варианты срабатывания реле по логическому "И" или по логическому "ИЛИ".

Имеется возможность установки двух гальванически развязанных токовых выходов (0-5 или 4-20 мА) или цифрового выхода (RS232 или RS485) с протоколом обмена MODBUS.

При заказе термогигрометра ИВА-6Б2 оговаривается конфигурация блока индикации, тип и количество преобразователей влажности ДВ2ТСМ, длина кабелей.

Технические характеристики термогигрометров ИВА-6Б2

| Диапазон измерений: |
| --- |
| - относительной влажности, % | 0...98 |
| - температуры с преобразователем |
| - исполнение 1Т, ºС | 0...+60 |
| - исполнение 2Т, ºС | -20...+60 |
| - исполнение 3Т, ºС | -40...+60 |
| - исполнение 4Т, ºС (только исп. "Г") | 0...+150 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности с преобразователем (П - показания преобразователя, %) |
| - исполнение 1П, % | ±2 |
| - исполнение 2П, % | ±1 |
| - исполнение 3П, % (только исп. "В") |
| - в диапазоне относительной влажности от 0 до 10% | ±(0,075+0,0925П) |
| - в диапазоне относительной влажности от 10 до 50% | ±(0,5+0,05П) |
| - в диапазоне относительной влажности от 50 до 98% | ±3 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ºС |
| - в диапазоне от -40 до 0ºС, ºС | ±1 |
| - в диапазоне от 0 до 60ºС, ºС | ±0,5 |
| - в диапазоне от 60 до 150ºС, ºС | ±1 |
| Габаритные размеры блока индикации, мм (не более): | 72х72х85 |
| Питание | ~220В±15%, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 5 |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |

Структура условного обозначения блока индикации термогигрометра:

ИВА-6Б2-Х, где:

- Х - тип выходного сигнала: 
- Т5 - два токовых выхода 0-5 мА; 
- Т20 - два токовых выхода 4-20 мА; 
- RS232 - цифровой выход RS232; 
- RS485 - цифровой выход RS485.

Обозначение измерительного преобразователя влажности и температуры:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВ2ТСМ | -Х | -Х | -Х | -Х | -Х |

1 - Торговая марка преобразователя. 
2 - Исполнение по рабочему диапазону температур (1Т, 2Т, 3Т и 4Т). 
3 - Исполнение по допустимой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности (1П, 2П и 3П). 
4 - Конструктивное исполнение (А, Б, В или ГМ). 
5 - Тип защитного колпачка: 
  II - ажурный из нержавеющей стали с пористым колпачком из фторопласта (поры около 1 мкм); 
  III - пористый из спеченной нержавеющей стали (поры около 25 мкм). 
6 - длина соединительного кабеля, м.

В стандартной комплектации прибор поставляется с одним преобразователем ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б/080.

Пример условного обозначения термогигрометра при заказе: 
ИВА-6Б2-RS232 с преобразователем ДВ2ТСМ-1Т-1П-А-III

Термогигрометр ИВА-6Б2 с цифровым выходом RS232 по протоколу ModBus, с преобразователем ДВ2ТСМ-1Т-1П-А-III (рабочий диапазон температур от 0 до 60°С, предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности ±2%, конструктивное исполнение А с пористым защитным колпачком из нержавеющей стали), с соединительным кабелем длиной 4 метра.

Стандартная комплектация термогигрометра ИВА-6Б2

| № | Наименование изделия или документа | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок индикации ИВА-6Б2 1) | ЦАРЯ4.135.006 |
| 2 | Измерительный преобразователь влажности и температуры ДВ2ТСМ 2) | ЦАРЯ2.553.004-0Х |
| 3 | Защитный колпачок из нержавеющей стали с пористым фильтром из фторопласта (поры около 1 мкм) 3) |  |
| 4 | Пористый защитный колпачок из спеченной нержавеющей стали (поры около 25 мкм) 3) |  |
| 5 | Соединительный кабель 4) | ЦАРЯ3.660.021 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | ЦАРЯ2.772.002 РЭ |
| 7 | Переходная втулка для установки измерительного преобразователя в рабочую камеру образцового генератора влажного газа "Родник-2" 5) | ЦАРЯ4.170.008 |
| 8 | Компакт-диск с программным обеспечением для термогигрометра ИВА-6Б2 6) |  |
| 9 | Кабель для подключения измерительных преобразователей ДВ2ТСМ к ПК 7) | ЦАРЯ3.660.022 |
| 10 | Упаковка | ЦАРЯ4.170.006 СБ |

Примечания:

1) При заказе термогигрометра оговаривается наличие токовых выходов (2 шт.), диапазон (0-5 или 4-20 мА), или наличие цифрового выхода и его тип (RS-232 или RS-485).

2) К блоку индикации может быть подключено до 4 измерительных преобразователей ДВ2ТСМ. Количество преобразователей оговаривается при заказе термогигрометра. В стандартный комплект поставки входит 1 преобразователь ДВ2ТСМ-1Т-1П-Б\080.

3) Поставляются по согласованию с Потребителем. Предназначены для защиты чувствительных элементов влажности и температуры при работе в условиях сильной загрязненности. При выпуске преобразователь комплектуется пористым защитным колпачком из спеченной нержавеющей стали, если не оговорено другое.

4) Длина соединительного кабеля оговаривается при заказе термогигрометра. Стандартная длина кабеля 4 м.

5) Поставляется по согласованию с Заказчиком.

6) Поставляется с термогигрометром при комплектации цифровым выходом.

7) Поставляется по согласованию с Заказчиком. Предназначен для ввода градуировочных характеристик в измерительные преобразователи при их юстировке