ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг и ДА2005Сг предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса | 160 мм |
| Степень защиты | IP40; IP53; IP54 - по заказу |
| Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Тип электроконтактного устройства | Прямые контакты |
| Температура окружающей среды | -70…+60°С |
| Фланец | Отсутствует; задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь; сталь; алюминиевый сплав |
| Стекло | Органическое; литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; сталь |
| Механизм | Медный сплав; нержавеющая сталь; сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1,6 кг |

Метрологические характеристики

| Наименование прибора | Диапазон |  |
| --- | --- | --- |
| ДВ2005Сг | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| ДА2005Сг | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
|  | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
|  | -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 |
|  | -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 |
|  | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |
|  | -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 |
|  | -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 |
| ДМ2005Сг | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
|  | 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 |
|  | 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 |
|  | 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 |
|  | 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 |
|  | 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 |
|  | 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 |
|  | 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 |
|  | 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 |
|  | 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 |
|  | 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 |
|  | 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 |
|  | 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 |
|  | 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 |
|  | 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
|  | 0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 |
|  | 0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |

Параметры сигнализирующего устройства

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения по ГОСТ 2405-88:

- V (базовое исполнение) - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие.

- III - два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.

- IV - два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.

- VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные.

При выборе исполнения следует учитывать, что варианты описаны с учетом нахождения стрелки на нулевой отметке.

По заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготовляться с магнитным поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.

Напряжение внешних коммутируемых цепей:

- 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока;

- 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока.

Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства:

- со скользящими контактами – 10 Вт постоянного тока и 20 В•А переменного тока;

- с магнитным поджатием контактов – 30 Вт постоянного тока и 50 В•А переменного тока.

Значение коммутируемого тока:

- для сигнализирующего устройства со скользящими контактами – от 0,02 до 0,5 А;

- для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов – от 0,01 до 1 А.

Предел допускаемой основной промышленности срабатывания сигнализирующего устройства:

- для сигнализирующего устройства со скользящими контактами ±2,5%;

- для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов ±4%.

Подключение осуществляется четырехжильным кабелем, сечение жил - от 0,2 до 1,5 мм2. Диаметр ввода в разъеме - от 4 до 10 мм.

Электрическая цепь при подключении должна быть обесточена.

Схема подключения:

Структура заказа

| ДМ2005Сг | У2 | 10 | МПа | - | - | - | - | III | ЭКМ | - | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора: - ДМ2005Сг1Ех (манометр); - ДВ2005Сг1Ех (вакуумметр); - ДА2005Сг1Ех (мановакуумметр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение: - У2 (базовое); Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее значение диапазона показаний (см. Метрологические характеристики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: - кгс/см2 (базовое); - кПа; - МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: -//- (базовое); Кис (кислород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение: -//- (радиальный штуцер без фланца); Ф (радиальный штуцер с задним фланцем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты: - IP40 (базовое); - IP53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение сигнализирующего устройства: - III; IV; V (базовое); VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ЭКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба штуцера: M20x1,5-8g (базовое) ; G1/2-B; K1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: МП (магнитное поджатие); Обезж.( обезжиривание); Зажим (зажим (хомут)); АЭС (атомное исполнение, класс безопасности 4); АЭС-Кл.б.3 (атомное исполнение, класс безопасности 3); Черта (черта на шкале); Э (экспортное исполнение); ПЛ (пломба); Табл.( табличка); П.П.С (отметка о первичной поверке на стекле); П.П.Пас (отметка о первичной поверке в паспорте); ЦСМ (поверка ЦСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опции

- Исполнение ЭКМ - по требованию потребителя приборы поставляются с сигнализирующим устройством перед циферблатом.

- Магнитное поджатие - по требованию потребителя приборы поставляются с магнитным поджатием контактов сигнализирующего устройства.

- Измеряемая среда "кислород" - по требованию потребителя приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода.

- Обезжиривание - по требованию потребителя приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью.

- Атомное исполнение - по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на объекты атомной энергетики (класс безопасности 3 и 4).

- Экспортное исполнение - по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на экспорт.

- Демпфер - с демпфером поставляются приборы ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг с диапазоном показаний со 100 кгс/см2; наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе.

- Технологическая черта на шкале - по требованию потребителя выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке

- Пломбировка - по требованию потребителя приборы пломбируются.

- Табличка - по требованию потребителя приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора.

- Заводской номер - по требованию потребителя приборы поставляются с заводским номером.

В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.

Пример обозначения: ДМ2005СгУ2 - 10 МПа - III - ЭКМ - МП  - Пл.

Чертежи

ДМ2005Сг - радиальное расположение штуцера без фланца

ДМ2005Сг - радиальное расположение штуцера с задним фланцем

ДМ2005Сг - присоединительный штуцер

Разъём (под кабель)

Разъём штепсельный (розетка)