КРИО-ВИС-Т-01, КРИО-ВИС-Т-02, КРИО-ВИС-Т-03, криостаты жидкостные

Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-01, КРИО-ВИС-Т-02 и КРИО-ВИС-Т-03 с однокамерным стеклопакетом, исключающим запотевание и обмерзание, предназначены для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.

Особености:

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.

- Управление мощностью холодильной машины.

- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.

- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.

- Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.

- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.

- Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.

- Возможность подключения внешнего датчика температуры.

- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.

Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений. Долговременная стабильность температуры КРИО-ВИС-Т-03, определенная при помощи ТЕРКОНа с ЭТС-100:

Светильник и держатели для стеклянных вискозиметров входят в комплект поставки. В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации − 24 месяца.

Технические характеристики:

| Диапазон регулирования температуры: • КРИО-ВИС-Т-01 • КРИО-ВИС-Т-02 • КРИО-ВИС-Т-03 | 0...+50 °С −20...+50 °С −30...+50 °С |
| --- | --- |
| Нестабильность поддержания установленной температуры | ±0.01 °С |
| Неоднородность температурного поля в рабочем объёме термостата | ±0.01 °С |
| Объём ванны | 12 л |
| Рекомендуемый теплоноситель: • для диапазона температур +5...+50 °С • для диапазона температур −30...+50 °С | вода дистиллированная жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А−40) |
| Мощность охлаждения при 0 °C: • КРИО-ВИС-Т-01 • КРИО-ВИС-Т-02 • КРИО-ВИС-Т-03 | 140 Вт 200 Вт 300 Вт |
| Количество мест для установки вискозиметров | 2 шт |
| Габаритные размеры термостата | 400×700×600 мм |
| Открытая часть ванны | 165×85 мм |
| Глубина ванны | 300 мм |
| Размеры смотрового окна | 130×270 мм |
| Масса термостата без теплоносителя | 54 кг |
| Потребляемая мощность | 3.5 кВт |

Узел фиксации вискозиметров оригинальной конструкции позволит быстро установить их в термостат, выровнять по вертикали, и, после окончания измерения, легко снять, удерживая за теплоизолирующую ручку держателя. Пружинный зажим держателя обеспечит надежную фиксацию вискозиметра любого диаметра.

| ### Узел фиксации вискозиметров: | ### Держатель с пружинным зажимом: | ### "Плавающая" направляющая с фиксацией: |
| --- | --- | --- |

### Рекомендуемые аксессуары:

Индикатор вертикали ВИС-Т-И − помогает установить вискозиметры в ванне термостата вертикально.

Штативы ВИС-Т-Ш4 и ВИС-Т-Ш6 для вискозиметров − позволяет удобно разместить до шести подготовленных к измерению вискозиметров любого вида.

Термометр ЛТ-300 − позволяет точно устанавливать и контролировать температуру в ванне термостата.