# ИМ источники микропотока

Предназначены для использования в газоаналитических и газосмесительных устройствах при проверке и калибровке газоанализаторов.

Представляют сосуды с проницаемыми стенками, заполненные чистым веществом (жидкостью или сжиженным газом). Производительность ИМ (массовый расход вещества выходящего из источников микропотока) зависит от природы вещества, которым заполнен ИМ, а также от геометрических размеров, температуры и материала стенок сосуда. При обдувании потоком газа-разбавителя вещество диффундирует в поток газа с постоянной скоростью.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диапазоны производительности, мкг/мин: |  |
| NO2 , NН3 | 0,2-6 |
| SO2, H2S | 0,2-12 |
| C2H5SH | 1-16 |
| Cl2 | 0,05-15 |
| Предел допускаемой относительной погрешности производительности ИМ при производительности, %: |  |
| < 1 мкг/мин | ± 7 |
| ≥1 мкг/мин | ± 5 |
| Габаритные размеры, мм | Ø = 9; L= 90-120 |
| Масса, г, не более | 20 |

Возможно изготовление ИМ на другие вещества по отдельному договору.

# Комплект поставки: контейнер с ампулой, паспорт.